1 Цели освоения дисциплины

Цель изучения дисциплины «Измерение параметров цепей» – обучение студента современным средствам и методам  измерений параметров  цепей:

- положить важнейшие научные принципы измерения  параметров электрических  цепей учитывая современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;

- научить студента правильно проводить наиболее часто встречающиеся измерения сосредоточенных и распределенных параметров цепей  с учетом современных средствам и методов электрических измерений;

- научить студента правильно проводить эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств.

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы подготовки бакалавра

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Измерение параметров цепей» входит в вариативную часть блока 1 образовательной программы по направлению подготовки бакалавров 27.03.04 – Управление в технических системах, профиль – Системы и средства автоматизации технологических процессов (дисциплины по выбору).

Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), сформированные в результате изучения дисциплин:

- Б1.Б.9 «Математика»;

- Б1.Б.10 «Физика»;

- Б1.Б.15 Теоретические основы электротехники

- Б1.Б.14 «Метрология и средства измерений».

Перед началом изучения дисциплины студент должен обладать следующими знаниями, умениями и навыками:

знать:

- основные понятия из математики: способы задания функции, основные элементарные функции; производная, дифференциал, неопределённый интеграл, дифференциальные уравнения, ряды: общие сведения, ряды Фурье, разложение функций в ряд Фурье; краткие сведения из переключательной алгебры;

- основные положения из физики: физические величины и закономерности их взаимодействия, электрические явления, электрические цепи постоянного и переменного тока; магнитные явления, магнитные свойства вещества, закон электромагнитной индукции; термоэлектрические явления, полупроводники;

- основные понятия из теоретических основ электротехники: основные положения и законы теории электрических и электронных цепей, магнитных цепей, электромагнитного поля.

- основные понятия из метрологии и средств измерений: основы метрологического обеспечения систем автоматизации;

уметь:

- выполнять эксперименты на действующих объектах с применением современных средств и методов электрических;

- оценивать результаты измерений с применением современных информационных технологий и технических средств;

- правильно и обоснованно выбирать средства измерений; составлять отчёты по экспериментальным работам, делать выводы,

- оценивать погрешности измерений;

владеть:

- навыками использования математических методов описания процессов;

- навыками выполнения физических экспериментов и оценки их результатов;

- информационными и инструментальными средствами для решения общенаучных задач в профессиональной деятельности и для организации своего труда;

- навыками самостоятельной работы с учебной, справочной и методической литературой

Знания (умения, навыки), полученные при изучении данной дисциплины, необходимы при изучении следующих дисциплин:

- Б1.В.08 «Технические средства автоматизации и управления»;

- Б1.Б.18 «Комплексы технических средств в САУ»;

- Б1.В.ДВ.01.01 «Системы автоматизации и управления»;

- Б1.В.ДВ.01.02 «Автоматизированное управление в технических системах»;

- Б1.В.ДВ.02.01 «Автоматизация технологических процессов и производств»

- Б1.В.ДВ.02.02 «Оптимизация управления технологическими процессами металлургического производства»

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины «Измерение параметров цепей» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения |
| --- | --- |
| ОПК-3 Способностью решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей |  |
| Знать | - основные методы проведения теоретического анализа и расчета электрических схем и элементов; - принцип работы средств измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин для получения экспериментальных данных; - важнейшие свойства и характеристики электрических и магнитных цепей и поля, |
| Уметь | - применять понятия и законы электрических цепей для анализа сложных электротехнических цепей и систем - выбирать эффективные способы анализа электрических и магнитных цепей, читать электрические схемы; - проводить вычислительные эксперименты с электрическими схемами |
| Владеть | - практическими навыками расчета элементов электрических схем и установок; - навыками составлять структурные схемы средств измерения; |
| ОПК-7 Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |
| Знать | - современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий - принципы действия и схемы современных электротехнических устройств и режимы их использования; - типы промышленных объектов и их главные параметры; законы регулирования; основные структуры систем автоматического управления; |
| Уметь | - использовать достижения современных информационных технологий, измерительной и вычислительной техники для решения профессиональных задач; - использовать средства автоматики, измерительной и вычислительной техники, - анализировать принципиальные электрические схемы современных электротехнических устройств, работающих в различных режимах; - выполнять расчеты параметров электрических схем |
| Владеть | - навыками выбора средств измерения по заданным техническим характеристикам; - практическими навыками работы со специальной литературой - практическими навыками в исследовании и использовании устройств автоматики при решении поставленных задач |
| ПК-1 Способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств |  |
| Знать | - основные методы проведения эксперимента на действующих ообъектах, анализа и расчета электрических схем и элементов; - методики проведения процедур калибровки и поверки измерительных приборов; - важнейшие свойства и характеристики электрических цепей и электротехнических устройств; |
| Уметь | - использовать технические средства для измерения различных электрических и неэлектрических величин; - экспериментальным способом определять характеристики электрических цепей; - определять требуемый для проведения эксперимента состав измерительной аппаратуры, устройств связи с объектом; - самостоятельно планировать и выполнять эксперименты на действующих установках по определенным методикам; - оценивать погрешности измерений; |
| Владеть | - навыками работы с различными средствами измерения; - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств - навыками представления и графической визуализации собранной экспериментальной информации; |

4 Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 акад. часа, в том числе:

- контактная работа – 73,9 акад. часов:

- аудиторная – 72 акад. часа;

- внеаудиторная – 1,9 акад. часов

- самостоятельная работа – 70,1 акад. часов.

| Раздел/ тема дисциплины | Семестр | Аудиторная контактная работа (в акад. часах) |  |  | Самостоятельная работа (в акад. часах) | Вид самостоятельной работы | Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации | Код и структурный элемент компетенции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лекции | лаборат. занятия | практич. занятия |  |  |  |  |
| Раздел 1. Цепи и явления в них | 5 |  |  |  |  |  |  | ОПК-3, ОПК-7 - зув ПК-1 - зув |
| 1.1 Цепи с сопротивлением, индуктивностью, емкостью. |  | 2 |  |  | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекции | Устный опрос |  |
| 1.2 Теорема суперпозиции. Собственные колебания цепи. Синусоидальные явления. |  | 4 | 4/2 |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос Тестирование, Лабораторная работа |  |
| 1.3 Вынужденные колебания. Комплексные амплитуды. Комплексное полное сопротивление. Комплексная мощность. Теорема Тевенина. |  | 6 |  |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной литературы, конспекта лекции | Устный опрос |  |
| 1.4 Периодические явления. Разложение в ряд Фурье. Вычисление среднего квадратичного. Приложения к цепям |  | 6 | 10/4 |  | 12 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос Лабораторные работы, Контрольная работа, |  |
| Итого по разделу |  | 18 | 14/6 |  | 32 |  |  |  |
| Раздел 2 Элементы цепей с сосредоточенными постоянными | 5 |  |  |  |  |  |  | ОПК-3, ОПК-7 - зув ПК-1 - зув |
| 2.1 Сопротивление. Поверхностный эффект. Коэффициент самоиндукции. Подобные цепи. Катушки с магнитными сердечниками. Устройство катушек. Сердечники и их параметры. Измерение тока и напряжения. |  | 2 |  |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 2.2 Измерение сопротивления. Измерение индуктивности и взаимной индуктивности. Измерение емкости. Мостовые методы измерений. Измерительные мосты переменного тока. |  | 4 | 4/2 |  | 10 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос, Лабораторные работы Проверка инд. заданий |  |
| Итого по разделу |  | 6 | 4/2 |  | 18 |  |  |  |
| Раздел 3 Некоторые цепи с средоточенными постоянными | 5 |  |  |  |  |  |  | ОПК-3, ОПК-7 - зув ПК-1 - зув |
| 3.1 Цепи с конденсатором и активным сопротивлением. Цепи с самоиндукцией и активным сопротивлением. Последовательный резонанс. Ширина полосы. Перенапряжение в момент резонанса. Параллельный резонанс. Ток при резонансе. |  | 4 | 8/4 |  | 8 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос, Лабораторные работы |  |
| 3.2 Идеальный трансформатор. Согласование полных сопротивлений. Синусоидальный режим с затуханием. Собственные колебания. Собственные колебания двух индуктивно связанных цепей. |  | 4 |  |  | 4,1 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос Контрольная работа |  |
| Итого по разделу |  | 8 | 8/4 |  | 12 |  |  |  |
| Раздел 4 Линии передачи | 5 |  |  |  |  |  |  | ОПК-3, ОПК-7 - зув ПК-1 - зув |
| 4.1 Поперечные электромагнитные волны в линиях без потерь. Напряжение и ток. Волновые сопротивления. Стоячие волны. |  | 2 |  |  | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы | Устный опрос |  |
| 4.2 Потери в линиях передачи. Затухание из-за эффекта Джоуля-Ленца. Потери в изоляции. КПД линии передачи. |  | 4 | 4/2 |  | 4 | Самостоятельное изучение учебной литературы, подготовка к лабораторным занятиям | Устный опрос Лабораторные работы Контрольная работа |  |
| Итого по разделу |  | 6 | 4/2 |  | 8 |  |  |  |
| Итого по дисциплине: |  | 36 | 36/14 |  | 70,1 |  | Зачет с оценкой |  |

5 Образовательные технологии

Для реализации предусмотренных видов учебной работы в качестве образовательных технологий в преподавании дисциплины «Измерение параметров цепей» используются:

Традиционные образовательные технологии – информационная лекция (вводная лекция, где дается первое представление о предмете и знакомство студентов с назначением и задачами курса); лекции – консультации, изложение нового материала сопровождается постановкой вопросов и дискуссии в поисках ответов на эти вопросы; лабораторные работы.

Технологии проблемного обучения – проблемные лекции является результатом усвоения полученной информации посредством постановки проблемного вопроса и поиска путей его решения; лабораторные работы с использованием проблемного обучение, которое заключается в стимулировании студентов к самостоятельной «добыче» знаний, необходимых для решения конкретной проблемы.

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – в ходе проведения лекционных занятий предусматривается использование электронного демонстрационного материала (лекции-визуализации), использование Интернет ресурсов для промежуточных аттестаций и проверки остаточных знаний

Лекционный материал закрепляется в ходе лабораторных работ, на которых выполняются групповые или индивидуальные задания по пройденной теме.

Самостоятельная работа стимулирует студентов к самостоятельной проработке в процессе выполнения контрольных работ, а также в процессе подготовки к устному опросу, тестированию и итоговой аттестации.

В ходе проведения лекционных занятий предусматривается:

- использование электронного демонстрационного материала по современной измерительной технике;

- использование электронных учебников по отдельным темам занятий;

- встречи с представителями проектных и обслуживающих предприятий: ПАО «ММК», ООО «ОСК», ЗАО «КонсОМ СКС»; предполагаемые темы встреч: «Инновации в области контрольно-измерительной техники», «Интеллектуальные мехатронные системы»;

- активные и интерактивные формы обучения: вариативный опрос, дискуссии, устный опрос, контрольная работа, тестовый опрос, индивидуальная «защита» лабораторных работ и т.д.

6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По дисциплине «Измерение параметров цепей» предусмотрена аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Аудиторная самостоятельная работа студентов предполагает выполнение и защиту лабораторных работ, решение контрольных задач.

| Перечень лабораторных работ | Вопросы к защите |
| --- | --- |
| Измерение частоты с помощью электронного осциллографа | - Изложить суть основных методов измерения частоты. - Нарисовать схему измерения частоты осциллографическим методом линейной развёртки. - Изложить методику подсчёта неизвестной частоты при сравнении частот по фигурам Лиссажу. - Нарисовать схему для сравнения частот при круговой развертке и методику определения неизвестной частоты. |
| Измерение магнитной индукции постоянного магнитного поля с помощью измерительной катушки | - Нарисовать эскизы первичных эталонов магнитной индукции и магнитного потока. - Вывести формулу э.д.с., индуктируемой в ИК при её внесении в магнитное поле. - Определить ожидаемую полярность э.д.с. ИК при её внесении в магнитное поле. - Написать формулу для определения напряжённости магнитного поля с помощью ИК. - Вывести формулу для определения эффективного сечения ИК. - Вывести формулу для определения чувствительности ИК к изменению магнитного потока. - Вывести формулу для измерения магнитного потока в синусоидальном магнитном поле. - Написать формулу для определения напряжённости магнитного поля в центре катушки Гельмгольца. - Сформулировать условия увеличения чувствительности к изменению индукции схемы с ИК и интегратором напряжения. - Сформулировать условия увеличения чувствительности к изменению индукции схемы с ИК и интегратором тока. |
| Поверка амперметров, вольтметров | - Определить понятия: физическая величина, измерение, измеряемая величина. - Определить понятия: энергетические и параметрические величины, простые и составные; привести примеры. - Определить понятия: единицы физических величин, средства и методы измерений, результат измерения; привести примеры. - Объяснить суть метода сравнения; привести примеры методов сравнения. - Объяснить понятие: мера, привести примеры мер. - Объяснить понятие: измерительный преобразователь, виды преобразователей. - Объяснить понятие: измерительный прибор; классификация измерительных приборов по структурному признаку. - Принцип действия магнитоэлектрического измерительного механизма |
| Исследование моста постоянного тока | - В чём различие между пассивным и нагруженным мостами? - Что называется чувствительностью моста? - От чего зависит чувствительность пассивного моста? - Как определить чувствительность нагруженного моста? - Пусть заданы сопротивление плеча R и его изменение ∆R, внутреннее сопротивление и ток полного отклонения указателя И. Остальные плечи моста можно выбирать произвольно. Какими они должны быть, чтобы при данном значении ∆R и неизменном напряжении источника питания получить наибольшее отклонение стрелки указателя? |
| Датчики тока и напряжения | - Каковы принципы действия и конструктивные особенности измерительного токового шунта и делителя напряжений? - Каковы принципы действия и конструктивные особенности трансформатора тока и трансформатора напряжения? - Каковы принципы действия и конструктивные особенности интегральных датчиков тока и напряжения? - Какие основные погрешности есть у датчиков тока и напряжения, каковы их причины и пути снижения? - Какими техническими характеристиками должны обладать датчики тока для снижения погрешностей измерения - Какими техническими характеристиками должны обладать датчики напряжения для снижения погрешностей измерения - Какие из рассмотренных датчиков обладают наилучшими техническими характеристиками и почему? |
| Датчики магнитного поля | - Каков принцип работы геркона, основные преимущества и недостатки таких датчиков? - Каков принцип работы датчиков Холла, основные преимущества к недостатки таких датчиков? - Каков принцип работы магниторезисторов, основные преимущества и недостатки таких датчиков? - Опишите общую структуру датчиков магнитного поля? - Назовите диапазоны измерения магнитных полей датчиков Холла и магниторезисторов? - Какова предпочтительна область применения каждого из датчиков, представленных в лабораторной работе? |
| Измерение деформаций с помощью тензорезисторов | - Что такое тензочувствительность материала? - Как зависит тензочувствительность наклеенного тензорезистора от его конструкции и материала связующего? - Как, зная относительное изменение сопротивления тензорезистора, найти его относительное удлинение? - Определить понятия: сила, деформация, напряжение. - Определить понятия: модуль упругости и коэффициент Пуассона. - Чему равны модуль упругости и коэффициент Пуассона для стали? - Как, зная деформацию стержня, определить усилие, действующее на стержень? - Как и чем измерить коэффициент тензочувствительности тензорезистора? |

Пример варианта контрольной работы №1

1. Рассчитать значение сопротивлений резисторов  шунта для расширения пределов магнитоэлектрического миллиамперметра с током полного отклонения I0, внутренним сопротивлением R0 до значения I. Сделать вывод формулы для определения Rш.

2. Определить значение добавочного сопротивления для расширения пределов магнитоэлектрического вольтметра с пределом измерения U0 и R0 для расширения пределов измерения до U.

3. Рассчитать значения сопротивлений резисторов R1,R2, R3 многопредельного шунта для расширения пределов магнитоэлектрического микроамперметра с током полного отклонения I0, внутренним сопротивлением R0 .Новые пределы измерения токов: I1, I2 и I3 (I1  <  I2   <  I3). Принять равным 200∙N Ом (N – номер варианта).

4. Определить значения сопротивлений добавочных резисторов R1, R2, R3, R4 в цепи многопредельного магнитоэлектрического вольтметра, который предназначен для измерения напряжения в четырех диапазонах с верхними пределами U1=30 B, U2= 50B, U3=100B, U4=200B, если ток полного отклонения вольтметра равен  (10+N) мА, а сопротивление R0 =(400+10N) Ом.

5. Определить сопротивления шунтирующего  и добавочного резисторов, которые необходимо подключить  к магнитоэлектрическому  миллиамперметру с током полного отклонения I0, внутренним сопротивлением R0, чтобы измерять ток I и напряжение U.

Пример варианта контрольной работы №2

1. Измерение напряжения треугольной формы (kа =1,33; kф = 1,25) осуществляется пиковым вольтметром. Определить средневыпрямленное и эффективное значение измеряемого напряжения, если в процессе измерения вольтметр показал 110 В.

2. Измерение напряжения в виде последовательных импульсов τ=5мс; Т=100мс 
(kа =kф = 1/√kз) осуществляется вольтметром эффективных значений. Определить средневыпрямленное значение измеряемого напряжения и относительную погрешность измерения, если в процессе измерения вольтметр показал 250 В.

3. Вывести формулу для определения эффективного и средневыпрямленного напряжения и определить значения Ка и Кф для сигнала, заданной формы.\

Пример варианта контрольной работы №3

1. По заданной уравновешенной мостовой схеме, предназначенной для измерения индуктивности катушки L1 (с активным сопротивлением R1) записать условие равновесия  и определить индуктивность катушки L1 и сопротивления резистора R1  по варианту.

2. По заданной уравновешенной мостовой схеме, предназначенной для измерения емкости конденсаторов С1 с потерями (потери учитываются сопротивлениями R1) записать условие равновесия и определить параметры  R1, C1  и tg δ1, где δ1 – угол диэлектрических потерь конденсаторов С1. Расчеты выполнить при условии, что конденсаторы С2, С3 и С4 не имеют потерь, мостовая схема питается переменным напряжением с частотой f =50 Гц (а) и f=0,5кГц (б).

7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:

| Структурный элемент компетенции | Планируемые результаты обучения | Оценочные средства |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3 решать задачи анализа и расчета характеристик электрических цепей |  |  |
| Знать | - основные методы проведения теоретического анализа и расчета электрических схем и элементов; - принцип работы средств измерения электрических, магнитных и неэлектрических величин для получения экспериментальных данных; - важнейшие свойства и характеристики электрических и магнитных цепей и поля, | Перечень теоретических вопросов к зачету: 1. Определить основные параметры переменного тока: частота, период, амплитуду или пиковое значение, эффективное значение, среднее и средневыпрямленное значения. 2. Определить понятия: физическая величина, измерение, измеряемая величина. 3. Определить понятия: энергетические и параметрические величины, простые и составные; привести примеры. 4. Определить понятия: единицы физических величин, средства и методы измерений, результат измерения; привести примеры. 5.Объяснить суть метода сравнения; привести примеры методов сравнения. 6. Объяснить понятие: мера, привести примеры мер. 7. Объяснить понятие: измерительный преобразователь, виды преобразователей. 8. Объяснить понятие: измерительный прибор; классификация измерительных приборов по структурному признаку. 9. Объяснить работу измерительного прибора со структурной схемой уравновешивания. 10. Объяснить работу измерительного прибора со структурной схемой смешанного преобразования. 11. Добавочные резисторы, уравнения преобразования, конструктивное исполнение, особенности исполнения и применения при переменном токе. 12. Делители напряжения, возможные конструкции, коэффициент преобразования, достижение его постоянства на переменном токе. 13. Шунты, уравнение преобразования, конструктивное исполнение, подбор величины шунта, способ включения. 14. Конденсаторные и индукторные делители напряжения, их конструкции, уравнения преобразования, погрешности. 15. Измерительные трансформаторы напряжения, стандарты, режим работы, маркировка выводов, фазовые соотношения, способы включения. 16. Номинальный и действительный коэффициент трансформации трансформатора напряжения, классы точности, фазовый сдвиг между первичным и вторичным напряжениями. 17. Измерительные трансформаторы тока стандарты, режим работы, конструкция, маркировка выводов, фазовые соотношения, способы включения. 18. Как рассчитать величину нагрузки, подключаемой к трансформатору тока на частоте f, используя паспортные данные трансформатора тока для частоты 50 Гц. 19. Принцип действия и конструкция термоэлектрических преобразователей переменного тока в постоянное напряжение; уравнение преобразования, класс точности. 20. Измерительные выпрямители среднего значения; схемы, уравнения преобразования. 21. Измерительный выпрямитель амплитудного значения с открытым входом, схема, входное сопротивление, какое напряжение им измеряют. |
| Уметь | - применять понятия и законы электрических цепей для анализа сложных электротехнических цепей и систем - выбирать эффективные способы анализа электрических и магнитных цепей, читать электрические схемы; - проводить вычислительные эксперименты с электрическими схемами | Примеры практических заданий для зачета: - Магнитоэлектрический измерительный механизм: нарисовать конструкцию и объяснить принцип действия; написать основное уравнение, характеризующее зависимость угла поворота от измеряемого тока; объяснить какой ток можно измерять; вид шкалы. - Определить погрешность при измерении тока амперметром с номинальным током Iн = 30А, класса точности 1,5, если показания амперметра I=10A. - Электромагнитный измерительный механизм: нарисовать конструкцию и объяснить принцип действия;- написать основное уравнение, характеризующее зависимость угла поворота от измеряемого тока;- объяснить какой ток можно измерять; если измерять постоянный ток при увеличении и уменьшении силы тока, будут ли показания одинаковы (ответ объяснить). - Определить показания вольтметра, если на его вход подана периодическая последовательность прямоугольных импульсов с максимальным значением Um=141В, частотой следования f0=10кГц, периодом следования импульсов tи=1мкс. Найти эффективное значение Uэфф, используя показания вольтметра. Вольтметр имеет квадратичный преобразователь, вход закрытый, шкала проградуирована в действующих значениях синусоидального напряжения. - Во сколько раз действующее значение I измеряемого синусоидального тока I=Imsinωtбольше среднего значения (постоянной составляющей) тока IA=I0, на который реагирует выпрямительный (детекторный) миллиамперметр:1) с однополупериодной схемой выпрямления; 2) с двухполупериодной схемой выпрямления? |
| Владеть | - практическими навыками расчета элементов электрических схем и установок; - навыками составлять структурные схемы средств измерения; | Примеры практических заданий для зачета: - Прибор магнитоэлектрической системы имеющий катушку с RИ=20Ом, рассчитанный на предельный ток 10мА, при котором подвижная часть системы получает наибольшее отклонение. Пусть этот прибор используют в качестве вольтметра предел измерения напряжения 100 В, определить величину добавочного сопротивления, которое нужно последовательно соединить с прибором. - Рассчитать параметры плеч моста Уитсона постоянного тока. Одним плечом моста является реостатный преобразователь перемещения в активное сопротивление с максимальным значением сопротивления R1=100 Ом, которое уменьшается до R2 =80 Ом при полном перемещении. Рассчитать сопротивления остальных плеч моста для получения напряжения на нагрузке U = 100 Ом при полном перемещении. Напряжение питания Uпит = 5 В, сопротивление нагрузки Rн = 1000 Ом. - Потенциометрический преобразователь перемещения со средней точкой с активным сопротивлением R = 200 Ом подключён к источнику питания постоянного тока UП = 10 В. Нагрузка преобразователя включена между средней точкой и движком. Построить графики зависимости напряжения на нагрузке Rн1 = 100Ом и Rн2 = 1000 Ом - Измерительный механизм имеет номинальный тока Iн = 5мА и сопротивление 15Ом. Найти величины добавочных сопротивлений для трёх пределов измерения напряжения: 3В, 15В, 150В. - Изобразить осциллограмму, полученную на экране осциллографа, если на Y-вход подаётся исследуемое синусоидальное напряжение с периодом Т=2мс, на Х-вход - линейное развёртывающее напряжение с ТР=4мс, время прямого хода луча tпр=3мс, время обратного хода луча tобр=1мс. ЭЛТ во время обратного хода не запирается. - Делители напряжения: входное напряжение Uвх=75 В нужно получить напряжения U2=10В, U4=5В. Определить соотношение сопротивлений такого делителя. |
| ОПК-7 Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности |  |  |
| Знать | - современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий - принципы действия и схемы современных электротехнических устройств и режимы их использования; - типы промышленных объектов и их главные параметры; законы регулирования; основные структуры систем автоматического управления; | Перечень теоретических вопросов к зачету: - Принцип действия и конструктивные особенности измерительного токового шунта - Принцип действия и конструктивные особенности делителя напряжений - Принцип действия и конструктивные особенности трансформатора тока - Принцип действия и конструктивные особенности трансформатора напряжения - Принцип действия и конструктивные особенности интегральных датчиков тока и напряжения - Какие основные погрешности есть у датчиков тока и напряжения, каковы их причины и пути снижения? - Какими техническими характеристиками должны обладать датчики тока для снижения погрешностей измерения - Какими техническими характеристиками должны обладать датчики напряжения для снижения погрешностей измерения - Принцип работы геркона, основные преимущества и недостатки таких датчиков, область применения - Принцип работы датчиков Холла, основные преимущества и недостатки таких датчиков, область применения - Принцип работы магниторезисторов, основные преимущества и недостатки таких датчиков, область применения - Опишите общую структуру датчиков магнитного поля? - Назовите диапазоны измерения магнитных полей датчиков Холла и магниторезисторов? |
| Уметь | - использовать достижения современных информационных технологий, измерительной и вычислительной техники для решения профессиональных задач - понимать и анализировать принципиальные электрические схемы современных электротехнических устройств, работающих в различных режимах; - выполнять расчеты параметров электрических схем | Примеры практических заданий для зачета: - Рассчитать значение сопротивлений резисторов шунта для расширения пределов магнитоэлектрического миллиамперметра с током полного отклонения I0, внутренним сопротивлением R0 до значения I. Сделать вывод формулы для определения Rш. - Определить значение добавочного сопротивления для расширения пределов магнитоэлектрического вольтметра с пределом измерения U0 и R0 для расширения пределов измерения до U. - Рассчитать значения сопротивлений резисторов R1,R2, R3 многопредельного шунта для расширения пределов магнитоэлектрического микроамперметра с током полного отклонения I0, внутренним сопротивлением R0 .Новые пределы измерения токов: I1, I2 и I3 (I1 < I2 < I3). Принять равным 200∙N Ом (N – номер варианта). - Определить значения сопротивлений добавочных резисторов R1, R2, R3, R4 в цепи многопредельного магнитоэлектрического вольтметра, который предназначен для измерения напряжения в четырех диапазонах с верхними пределами U1=30 B, U2= 50B, U3=100B, U4=200B, если ток полного отклонения вольтметра равен (10+N) мА, а сопротивление R0 =(400+10N) Ом. - По заданной уравновешенной мостовой схеме, предназначенной для измерения индуктивности катушки L1 (с активным сопротивлением R1) записать условие равновесия и определить индуктивность катушки L1 и сопротивления резистора R1 по варианту. - По заданной уравновешенной мостовой схеме, предназначенной для измерения емкости конденсаторов С1 с потерями (потери учитываются сопротивлениями R1) записать условие равновесия и определить параметры R1, C1 и tg δ1, где δ1 – угол диэлектрических потерь конденсаторов С1. Расчеты выполнить при условии, что конденсаторы С2, С3 и С4 не имеют потерь, мостовая схема питается переменным напряжением с частотой f =50 Гц (а) и f=0,5кГц (б). |
| Владеть | - навыками выбора средств измерения по заданным техническим характеристикам; - практическими навыками работы со специальной литературой - практическими навыками в исследовании и использовании устройств автоматики для достижения поставленных целей управления объектом | Перечень лабораторных работ:: - Промышленные датчики технологической информации. Изучение датчиков тока и напряжения. - снять и построить экспериментальные статические характеристики измерительного шунта; - снять и построить экспериментальные статические характеристики измерительного трансформатора тока; - снять и построить экспериментальные статические характеристики интегрального датчика тока; - снять и построить экспериментальные статические характеристики делителя напряжения; - снять и построить экспериментальные передаточные характеристики трансформатора напряжения; - снять и построить экспериментальные статические характеристики интегрального датчика напряжения; - проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы; - выполнить отчет о проделанной работе. - Промышленные датчики технологической информации. Изучение датчиков магнитного поля. - снять экспериментальные и построить теоретические характеристики аналогового датчика Холла; - снять экспериментальные и построить теоретические характеристики аналогового магниторезистора; - для дискретного датчика Холла экспериментально рассмотреть работу в режиме изменения расстояния между торцом датчика и ВЭ; - для дискретного магниторезистора экспериментально рассмотреть работу в режиме изменения расстояния между торцом датчика и ВЭ; - для геркона экспериментально рассмотреть работу в режиме изменения расстояния между торцом датчика и ВЭ; - по результатам экспериментов определить среднее квадратическое отклонение случайной погрешности а и гистерезис геркона, дискретных датчика Холла и магниторезистора; - по результатам экспериментов определить линейность статических характеристик, аналоговых датчика Холла и магниторезистора; - проанализировать полученные результаты, сформулировать выводы. |
| ПК-1 Способностью выполнять эксперименты на действующих объектах по заданным методикам и обрабатывать результаты с применением современных информационных технологий и технических средств |  |  |
| Знать | - основные методы проведения эксперимента на действующих ообъектах, анализа и расчета электрических схем и элементов; - методики проведения процедур калибровки и поверки измерительных приборов; - важнейшие свойства и характеристики электрических цепей и электротехнических устройств; | Перечень теоретических вопросов к зачету: 1. Что такое мгновенное значение, как определить и измерить мгновенное значение тока и напряжения? 2. Что такое среднее значение тока или напряжения? Как, зная закон изменения мгновенного значения, вычислить среднее значение напряжения и тока? 3. Чем отличается среднее значение от средневыпрямленного значения? 4. Как вычисляются эффективные значения Iэфф и Uэфф ? 5. Что такое коэффициенты амплитуды и формы сигналов? Как по величине этих коэффициентов составить представление о форме кривой сигнала по сравнению, например, с синусоидой? 6. Чему равны коэффициенты амплитуды и формы синусоидального сигнала, треугольного сигнала, однополярных прямоугольных импульсов с известным коэффициентом заполнения? 7. Как, зная градуировку прибора известной измерительной системы на синусоидальном токе, определить погрешность измерения им напряжения с другой, также известной, формой кривой? 8. Изложить суть основных методов измерения частоты. 9. Нарисовать схему измерения частоты осциллографическим методом линейной развёртки. 10. Изложить методику подсчёта неизвестной частоты при сравнении частот по фигурам Лиссажу. 11. Нарисовать схему для сравнения частот при круговой развёртке и методику определения неизвестной частоты. 12. Перечислить и охарактеризовать основные методы измерения фазового сдвига. 13. Нарисовать принципиальную схему мостового фазовращателя и объяснить его работу. 14. В чём состоит различие между пассивным и нагруженным мостами? 15. Что называется чувствительностью моста? 16. От чего зависит чувствительность пассивного моста? 17. Как определить чувствительность нагруженного моста? 18. Что называется обратимой магнитной проницаемостью? 19. Что такое дифференциальная магнитная проницаемость? 20. Как найти максимальную магнитную проницаемость? 21. Как вычислить абсолютную магнитную проницаемость? 22. Чем отличается динамическая петля перемагничивания от статической петли гистерезиса? 23. Какие материалы относятся к материалам с ППГ? 24. Нарисовать схему получения кривой намагничивания на переменном токе с помощью амплитудного вольтметра и вольтметра средних значений. 25. Что такое тензочувствительность материала? 26. Как зависит тензочувствительность наклеенного тензорезистора от его конструкции и материала связующего? 27. Как, зная относительное изменение сопротивления тензорезистора, найти его относительное удлинение? 28. Определить понятия: сила, деформация, напряжение. 29. Определить понятия: модуль упругости и коэффициент Пуассона. 30. Чему равны модуль упругости и коэффициент Пуассона для стали? 31. Как, зная деформацию стержня, определить усилие, действующее на стержень? 32. Как и чем измерить коэффициент тензочувствительности тензорезистора? 33. Нарисовать эскизы первичных эталонов магнитной индукции и магнитного потока. 34. Вывести формулу для э.д.с., индуктируемой в измерительной катушке при её внесении в магнитное поле. 35. Написать формулу для определения эффективного сечения измерительной катушки. 36. Написать формулу для определения напряжённости магнитного поля с помощью измерительной катушки. 37. Вывести формулу для измерения магнитного потока в синусоидальном магнитном поле. 38. Сформулировать условие для увеличения чувствительности к изменению индукции схемы с измерительной катушкой и интегратором напряжения. 39. Определить ожидаемую полярность э.д.с. измерительной катушки при её внесении в постоянное магнитное поле. 40. Как, зная направления управляющего тока и магнитного поля, определить полярность напряжения Холла? 41. Как с помощью преобразователя Холла определить, какой из полюсов постоянного магнита является северным, а какой южным? |
| Уметь | - использовать технические средства для измерения различных электрических и неэлектрических величин; - экспериментальным способом определять характеристики электрических цепей; - определять требуемый для проведения эксперимента состав измерительной аппаратуры, устройств связи с объектом; - самостоятельно планировать и выполнять эксперименты на действующих установках по определенным методикам; - оценивать погрешности измерений; | Примеры практических заданий для зачета: - На выходы вольтметра переменного тока с преобразователем среднеквадратического значения с открытым входом, подаётся напряжение прямоугольной формы которое имеет Т=50мс, а период следования импульсов  =2 мс, Uпок = 20 В. Определить, максимальное напряжение Um. - Рассчитать параметры измерительной катушки для измерения индукции магнитного поля в зазоре электромагнита переменного тока. Частота переменного тока f = 50 Гц. Площадь поперечного сечения полюсов электромагнита F 20х20 мм2. Воздушный зазор между полюсами 5мм. Требуется получить действующее значение э.д.с. измерительной катушки U = 1В при амплитуде магнитной индукции в зазоре B = 1Т. - Длинный стержень круглого сечения из стали У8 с наклеенными вдоль образующей, двумя тензорезисторами типа ФКПА 3 - 150 с коэффициентом тензочувствительности k = 2,23 при температуре 20 ±5°С и его среднеквадратичным отклонением σ = 0,79 % используют для измерения усилия растяжения Р = 200 кН тензорезисторы включены в параллельные плечи моста Уитсона. Напряжение питания моста UП = 5В. Рассчитать диаметр стержня, рассчитать э.д.с. на выходе моста и её возможное среднеквадратическое отклонение. - Терморезистор с ω100 градировки 100П использован для измерения температуры в диапазоне от t1=0°С до t2=850°С. Терморезистор включен в мост Уитсона. Резистор, включенный в ветвь моста с терморезистором, имеет сопротивление R=1566Ом. Напряжение моста UП=5В. Определить параметры остальных плеч моста. Вычислить э.д.с. разбаланса моста при изменении температуры в указанных пределах, построить график зависимости э.д.с. от температуры. - Сердечник дросселя выполнен из стали Э41, кривую намагничивания которого можно взять из справочников. Определить максимальную и начальную магнитные проницаемости. - Построить фигуру Лиссажу при отношении частот 3:1, если начало положительного полупериода более высокой частоты сдвинуто на 30° от начала полупериода положительного полупериода более низкой частоты. |
| Владеть | - навыками работы с различными средствами измерения; - методами выбора электротехнических, электронных, электроизмерительных устройств - приемами проведения экспериментальных исследований электрических цепей и электротехнических устройств - навыками представления и графической визуализации собранной экспериментальной информации; | Перечень лабораторных работ: - Поверка амперметров, вольтметров. - Измерение частоты с помощью электронного осциллографа - Исследование моста постоянного тока. - Измерение магнитной индукции постоянного магнитного поля с помощью измерительной катушки - Измерение деформаций с помощью тензорезисторов - Датчики тока и напряжения - Датчики магнитного поля |

Перечень вопросов к зачёту

- Определить мгновенное значение, период, амплитуду и размах сигнала для синусоидального напряжения.

- Определить среднее, средневыпрямленное и среднеквадратическое (действующее) значения напряжения.

- Определить коэффициенты амплитуды и формы переменного напряжения.

- Нарисовать принципиальную схему устройства термоамперметра  с термореобразователем (термопарой) и схему его подключения к измеряемой цепи.

- Нарисовать схему выпрямительного амперметра с однополупериодным выпрямителем и временной график тока, протекающего через рамку измерительного прибора.

- Нарисовать схему выпрямительного амперметра с двухполупериодным выпрямителем и временной график тока, протекающего через рамку измерительного прибора.

- Как вычислить эффективное (действующее) значение переменного тока несинусоидальной формы, померив его амперметром, градуированным на синусоидальном токе?

- Нарисовать схему подключения измерительного трансформатора тока к измеряемой цепи и амперметру и перечислить номинальные значения тока вторичной цепи трансформатора тока.

- Если отградуировать тепловой амперметр на постоянном токе, сохранит ли он свою градуировку на синусоидальном токе?

- Почему в двухпредельном тепловом амперметре на 5А и 20А (с шунтом на пределе 20А) отметки 2,5А и 10А на шкалах не совпадают друг с другом.

- Нарисовать (эскизно) конструкцию измерительного прибора электромагнитной системы.

- Показать, что шкала амперметра электромагнитной системы нелинейна.

- Почему в амперметре электромагнитной системы отклонение стрелки на 1…2% меньше на переменном токе, чем на постоянном?

- Нарисовать эскиз конструкции измерительного прибора магнитоэлектрической системы и показать, что его шкала равномерна.

- Нарисовать упрощённую принципиальную схему вольтметра эффективных значений с термопреобразователями и УПТ.

- Нарисовать принципиальную схему преобразователя амплитудного вольтметра – амплитудного детектора с открытым входом – и объяснить его работу.

- Нарисовать принципиальную схему преобразователя амплитудного вольтметра – амплитудного детектора с закрытым входом – и объяснить его работу.

- Определить термин "входное сопротивление амплитудного вольтметра" с амплитудным детектором с открытым входом и вычислить его значение.

- Нарисовать принципиальную электрическую схему омметра последовательного типа.

- Нарисовать принципиальную электрическую схему омметра параллельного типа.

- Нарисовать принципиальную электрическую схему омметра, построенного с использованием логометра.

- Нарисовать две принципиальные схемы измерения сопротивления методом вольтметра – амперметра и пояснить, какие методические поправки следует ввести в результат в обеих схемах.

- Нарисовать схему измерения индуктивности с использованием вольтметра и амперметра.

- Нарисовать схему измерения взаимной индуктивности с использованием вольтметра и амперметра.

- Нарисовать схему измерения сопротивления заземления методом вольтметра – амперметра.

- Нарисовать схемы четырёхплечих измерительных мостов переменного тока – отношения  плеч и произведения плеч.

- Пояснить суть метода нулевых биений для измерения неизвестной частоты.

- Нарисовать блок-схему частотомера дискретного счета и пояснить его работу.

- Как подключить осциллограф для измерения частоты по фигурам Лиссажу.

- Нарисовать фигуру Лиссажу при отношении двух частот 2:1.

- Как подключить осциллограф для измерения фазового сдвига по фигурам Лиссажу.

- Нарисовать фигуру Лиссажу при измерении фазового сдвига при фазовом сдвиге 0, 180, 90 .

- Нарисовать возможные схемы мостов переменного тока.

- Вывести условия баланса моста произведения плеч.

- Вывести условие баланса моста отношения плеч.

- Вывести условия баланса моста Вина-Робинсона.

- Показать, как измерить частоту мостом Вина-Робинсона.

- Нарисовать схему моста Грютмахера.

Пример итогового теста

- Рассчитать значение сопротивления резистора шунта Rш для расширения пределов магнитоэлектрического миллиамперметра с током полного отклонения I0=25 мА, внутренним сопротивлением R0= 15 Ом до значения I=175 мА.

- Rш=2,5 Ом

- Rш=1,5 Ом

- Rш=5 Ом

- Rш=3 Ом

- Определить значение добавочного сопротивления Rд  для расширения пределов магнитоэлектрического вольтметра с пределом измерения U0 =30В и R0 = 20кОм для расширения пределов измерения до U=240В.

- Rд=140кОм

- Rд=100кОм

- Rд=340кОм

- Rд=40кОм

- Для мостовой схемы определить значение неизвестного сопротивления R1  и индуктивность катушки L1 для получения равновесия измерительной системы. 
С4 = 0,5 мкФ, R2 =100 Ом, R3=500 Ом, R4=200 Ом, f = 50 Гц.

- R1=50 Ом, L1=25 мГн

- R1=250 Ом, L1=25 мГн

- R1=250 Ом, L1=35 мГн

- R1=100 Ом, L1=10 мГн

- Для мостовой схемы определить значение неизвестного сопротивления R1  и индуктивность катушки L1 для получения равновесия измерительной системы. 
R2 =12 Ом, R3=4 Ом R4=5 Ом, L2= 100мГн, f = 50 Гц.

- R1=19,6 Ом, L1=80 мГн

- R1=9,6 Ом, L1=180 мГн

- R1=9,6 Ом, L1=80 мГн

- R1=6,6 Ом, L1=30 мГн

- Измерение напряжения треугольной формы (kа =1,73; kф = 1,16) осуществляется пиковым вольтметром. Определить средневыпрямленное и эффективное значение измеряемого напряжения, если в процессе измерения вольтметр показал 110 В.

- Uэфф=94,8 В  Uср.в=164,1 В

- Uэфф=190,3 В  Uср.в=164,1 В

- Uэфф=63,6 В  Uср.в=54,8 В

- Uэфф=127,6В  Uср.в=73,8 В

- На вход амплитудного вольтметра подают напряжение в форме меандра. Вольтметр показывает 140 В. Определить эффективное значение измеряемого напряжения.

- Uэфф=140 В

- Uэфф= 197, 4 В

- Uэфф=99,29 В

- Uэфф=278, 33 В

- В чём измеряется коэрцитивная сила Нс – величина, характеризующая магнитные свойства материала?

- Тл

- А

- А·м

- А/м

- Что характеризует магнитное поле?

- три основные величины: напряжение, ток и частота

- три основных вектора: напряжённость, магнитная индукция и намагниченность

- три основных вектора: магнитный поток, взаимная индуктивность и магнитная проницаемость

- три основные величины: относительная магнитная проницаемость, магнитный момент тела и магнитный момент, создаваемый движением электронов в атоме

- Какой измерительный механизм можно использовать для измерения постоянного и переменного токов?

- магнитоэлектрический

- электромагнитный

- электродинамический

- ферродинамический

- Какой измерительный механизм можно использовать для измерения только постоянного тока?

- электромагнитный

- ферродинамический

- магнитоэлектрический

- электродинамический

- Какой тип измерительных механизмов применяется в логометрах, используемых в качестве фазометров и частотомеров?

- электромагнитный

- ферродинамический

- магнитоэлектрический

- электродинамический

- Какая зависимость между углом поворота стрелки измерительного механизма α и током I в магнитоэлектрическом измерительном механизме?

- линейная

- квадратичная

- обратнопропорциональная

- Какая зависимость между углом поворота стрелки измерительного механизма α и током I в электромагнитном измерительном механизме?

- линейная

- квадратичная

- обратнопропорциональная

- В каких значениях отградуирован прибор электродинамической системы для измерения напряжения?

- амплитудных Uм

- средних Uср

- эффективных Uэф

- средневыпрямленных Uср.в.

- Какую шкалу будет иметь ваттметр  электродинамической системы при переменном токе?

- абсолютную

- линейную

- квадратичную

- В каких значениях отградуирован ваттметр  электродинамической системы при переменном токе?

- средней мощности тока

- активной мощности тока

- мгновенной мощности тока

- Какой измерительный механизм считается самым точным среди измерительных механизмов переменного тока?

- электромагнитный

- ферродинамический

- магнитоэлектрический

- электродинамический

- Чем объясняется высокая точность электродинамических измерительных механизмов?

- каркасы измерительных катушек изготавливаются из ферромагнитных материалов

- не используются ферромагнитные материалы, тем самым исключаются погрешности, связанные с гистерезисом

- используется железный сердечник, для уменьшения магнитного сопротивления

- магнитный поток замыкается по железному сердечнику

- Почему электродинамический измерительный механизм можно применять для переменного тока?

- вращающий момент определяется произведением токов обеих катушек

- вращающий момент зависит от квадрата измеряемой величины

- линейная зависимость между углом поворота измерительного механизма и измеряемой величиной

- Почему электромагнитный измерительный механизм можно применять для переменного тока?

- вращающий момент определяется произведением токов обеих катушек

- вращающий момент зависит от квадрата измеряемой величины (I2)

- линейная зависимость между углом поворота измерительного механизма и измеряемой величиной

- Какую шкалу будет иметь амперметр электродинамической системы?

- абсолютную

- линейную

- квадратичную

- В каких значениях отградуирован амперметр электродинамической системы?

амплитудных Iм

- средних Iср

- эффективных Iэф

- средневыпрямленных Iср.в.

- Каким образом достигается 20-ти кратное увеличение вращающего момента в ферродинамческих измерительных механизмах?

- каркасы измерительных катушек изготавливаются из ферромагнитных материалов

- не используются ферромагнитные материалы, тем самым исключаются погрешности, связанные с гистерезисом

- используется железный сердечник, для уменьшения магнитного сопротивления

- магнитный поток замыкается по железному сердечнику

- Что относится к достоинствам магнитоэлектрической измерительной системы:

- равномерная шкала

- малая чувствительность к внешним магнитным полям

- высокий класс точности

- применение как для постоянного, так и для переменного токов

- малое потребление мощности

- Какая схема на рисунке обеспечивает (теоретически) вдвое большую чувствительность?

а) б)  в)  г)

- Какая осциллограмма получится на экране осциллографа, если на осциллограф подают два напряжения: на вход вертикального отклонения подают синусоидальное напряжение (U1); на вход горизонтального отклонения синусоидальное напряжение (U2) которое отстаёт по фазе на 90° от напряжения U1.

а)				б)				в)			г)

- Длинный стержень круглого сечения, выполненный из стали У8 (напряжение при максимально возможном усилии 350 МПа; модуль упругости 210 ГПа), предназначен для измерения усилия растяжения 150 кН. Запас по напряжению 10%. Для измерения усилия используются наклеенные вдоль образующей 2 тензорезистора ФКПА – 3 – 150, включённые в мостовую схему. Коэффициент тензочувствительности 2,22. Определить изменение сопротивления тензорезисторов, соответствующее максимальному усилию.

а) 0,0033

б) 0,495 Ом

в) 4,95 Ом

г) 0,33

- Для какой формы напряжения справедливо утверждение: Uм = Uср.в = Uэф?

а) синусоидальное;

б) последовательных импульсов;

в) линейно возрастающее;

г) меандр.

- В чём измеряется коэрцитивная сила (величина, характеризующая магнитные свойства материала)?:

а) Тл;

б) А;

в) А·м

г) А/м.

б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии оценивания:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Измерения параметров цепей» включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, проводится в форме зачета с оценкой.

Зачет проводится в устной форме по теоретическим вопросам и задачам.

Показатели и критерии оценивания зачета с оценкой:

– на оценку «отлично» (5 баллов) – обучающийся должен полно раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, чётко и правильно дать определения, привести доказательства на основе математических и логических выкладок, показать навыки исследовательской деятельности. Ответ должен быть самостоятельный, при ответе использованы знания, приобретённые ранее;

– на оценку «хорошо» (4 балла) – обучающийся должен раскрыть содержание материала в объеме программы дисциплины, в основном правильно дать основные определения и понятия предмета. При ответе допущены неточности, нарушена последовательность изложения, допущены небольшие неточности при выводах и использовании терминов, практические навыки нетвёрдые;

– на оценку «удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся должен усвоить основное содержание материала. При ответе определения и понятия даны не чётко, допущены ошибки при промежуточных математических выкладках в выводах, практические навыки слабые;

– на оценку «неудовлетворительно» (2 баллов) – обучающийся демонстрирует знания не более 20% теоретического материала, допускает существенные ошибки, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач. При ответе допущены грубые ошибки в определениях, доказательства теорем не проведено, не даны ответы на дополнительные вопросы преподавателя, отсутствуют навыки исследовательской деятельности;

– на оценку «неудовлетворительно» (1 балл) – не может показать знания на уровне воспроизведения и объяснения информации, не может показать интеллектуальные навыки решения простых задач, основное содержание учебного материала не раскрыто.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) Основная литература:

- Артамонов, Ю. С. Электрические измерения : учебно-методическое пособие / Ю. С. Артамонов, В. В. Гребенникова. - Магнитогорск : МГТУ, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. экрана. - URL: https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=1000.pdf&show=dcatalogues/1/1119172/1000.pdf&view=true (дата обращения: 14.09.2020). - Макрообъект. - Текст : электронный. - Сведения доступны также на CD-ROM.

2. Атабеков, Г. И. Основы теории цепей : учебник / Г. И. Атабеков. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 424 с. — ISBN 978-5-8114-4959-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129222  (дата обращения: 20.09.2020).

б) дополнительная литература:

- Шишмарев, В. Ю. Технические измерения и приборы : учебник / В. Ю. Шишмарев. - М. : Академия, 2010. - 384 с. : ил., граф., схемы, табл. - (Высшее проф. образование : Автоматизация и управление). - Текст: непосредственный.

- Хромоин, П. К. Электротехнические измерения : учебное пособие / П.К. Хромоин. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-462-5. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1071959 (дата обращения: 20.09.2020).

- Волегов, А. С.  Метрология и измерительная техника: электронные средства измерений электрических величин : учебное пособие для вузов / А. С. Волегов, Д. С. Незнахин, Е. А. Степанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08498-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453271 (дата обращения: 20.09.2020).

- Электротехника и электроника в 3 т. Том 3. Основы электроники и электрические измерения : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Э. В. Кузнецов, Е. А. Куликова, П. С. Культиасов, В. П. Лунин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 234 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-03756-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453882 (дата обращения: 16.09.2020).

- Шишов, О. В. Технические средства автоматизации и управления : учебное пособие / О. В. Шишов. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 396 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010325-9. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1157118 (дата обращения: 20.09.2020).

- Муханин, Л. Г. Схемотехника измерительных устройств : учебное пособие / Л. Г. Муханин. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 284 с. — ISBN 978-5-8114-0843-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/111201 (дата обращения: 16.09.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) методические указания:

1. Артамонов, Ю.С. Измерение магнитной индукции постоянного магнитного поля с помощью измерительной катушки: метод. указания / Артамонов Ю.С. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2011. – 14 с. –– Текст: непосредственный.

2. Артамонов, Ю.С. Измерение деформаций с помощью тензорезисторов: метод. указания /Ю.С. Артамонов. – Магнитогорск: Изд-во Магнитогорск. гос. техн. ун-та, 2011. – 15 с. –– Текст: непосредственный

| г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Наименование ПО | № договора | Срок действия лицензии |  |
|  | MS Windows XP Professional(для классов) | Д-1227-18 от 08.10.2018 | 11.10.2021 |  |
|  | MS Office 2003 Professional | № 135 от 17.09.2007 | бессрочно |  |
|  | 7Zip | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
|  | FAR Manager | свободно распространяемое ПО | бессрочно |  |
| Профессиональные базы данных и информационные справочные системы |  |  |  |  |
|  | Название курса |  | Ссылка |  |
|  | Электронная база периодических изданий East View Information Services, ООО «ИВИС» |  | https://dlib.eastview.com/ |  |
|  | Национальная информационно-аналитическая система – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) |  | URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp |  |
|  | Поисковая система Академия Google (Google Scholar) |  | URL: https://scholar.google.ru/ |  |
|  | Информационная система - Единое окно доступа к информационным ресурсам |  | URL: http://window.edu.ru/ |  |
|  | Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный институт промышленной собственности» |  | URL: http://www1.fips.ru/ |  |
|  | Российская Государственная библиотека. Каталоги |  | https://www.rsl.ru/ru/4readers/catalogues/ |  |
|  | Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. Г.И. Носова |  | http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp |  |
|  | Федеральный образовательный портал – Экономика. Социология. Менеджмент |  | http://ecsocman.hse.ru/ |  |
|  | Университетская информационная система РОССИЯ |  | https://uisrussia.msu.ru |  |
|  | Международная наукометрическая реферативная и полнотекстовая база данных научных изданий «Web of science» |  | http://webofscience.com |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Scopus» |  | http://scopus.com |  |
|  | Международная база полнотекстовых журналов Springer Journals |  | http://link.springer.com/ |  |
|  | Международная коллекция научных протоколов по различным отраслям знаний Springer Protocols |  | http://www.springerprotocols.com/ |  |
|  | Международная база научных материалов в области физических наук и инжиниринга SpringerMaterials |  | http://materials.springer.com/ |  |
|  | Международная база справочных изданий по всем отраслям знаний SpringerReference |  | http://www.springer.com/references |  |
|  | Международная реферативная база данных по чистой и прикладной математике zbMATH |  | http://zbmath.org/ |  |
|  | Международная реферативная и полнотекстовая справочная база данных научных изданий «Springer Nature» |  | https://www.nature.com/siteindex |  |
|  | Архив научных журналов «Национальный электронно-информационный концорциум» (НП НЭИКОН) |  | https://archive.neicon.ru/xmlui/ |  |

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:

| Тип и название аудитории | Оснащение аудитории |
| --- | --- |
| Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа | Мультимедийные средства хранения, передачи и представления информации |
| Помещения для самостоятельной работы обучающихся | Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета |
| Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточных консультаций | Доска, мультимедийный проектор, экран |
| Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования | Стеллажи для хранения учебно-методический документации |
| Учебная аудитория для проведения лабораторных работ: лаборатория электрических измерений | Лабораторные установки, измерительные приборы для выполнения лабораторных работ: - вольтметр В7-36 – 1 шт.; - вольтметр В7-38 – 1 шт.; - вольтметр ВР-11 – 3шт.; - осциллограф С1-112 – 1шт.; - лабораторный стенд «Изучение характеристик транзисторов»; - лабораторный стенд «Датчики технологической информации», ДТИ; - лабораторная установка «Определение параметров П-регулятора»; - лабораторная установка «Определение параметров ПИ-регулятора»; - лабораторный стенд «Дифференциально-трансформаторный преобразователь»; - лабораторный стенд «Измерение деформаций тензорезисторами»; лабораторный стенд «Измерение магнитной индукции». |